Задължителен образец

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова

медицинска апаратура - Хематологичен анализатор с 5 диференциращо

разпределяне на клетъчните популации от белия кръвен ред, за "МБАЛ-

Добрич" АД

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на хематологичен анализатор с 5 диференциращо разпределяне на клетъчните популации от белия кръвен ред:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Изисквания към хематологичния анализатор (техническа спецификация) и  съответствие на предлаганата медицинска апаратура с изискванията:

| Изисквания към хематологичния анализатор (технически и други параметри: функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) | Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на оферираната медицинска апаратура | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Апаратът да използва следните технологии на измерване: |  |  |
| 1.1 Проточна цитометрия с полупроводников лазер за изброяване в абсолютен брой и процент на лимфоцити, моноцити, еозинофили, базофили, неутрофили, технология с три диференциращи отделни сигнала, с които се определят вида клетките от белия кръвен ред: 1.1.1. сигнал на разсеяна напред светлина (FSC); 1.1.2. сигнал на странично разсеяна светлина (SSC); 1.1.3. сигнал на странично разсеяна флуоресцентна светлина (SFL). |  |  |
| 1.2. Метод на хидродинамично фокусиране с импедансен метод с прав ток за измерване на еритроцити, хематокрит, тромбоцити- импедансно измерване, MCV, RDW, PCT, PDW, MPV,P-LCR. |  |  |
| 1.3. Безцианиден фотометричен метод за измерване на хемоглобин при 555 нм посредством сърфактант натриев лаурил сулфат /SLS/. |  |  |
| 1.4. Определяне на хематокрит посредством кумулативна пулсова височина. |  |  |
| 1.5. Възможност за определяне и на фракции незрели гранулоцити в абсолютен брой и процент. |  |  |
| 2. Апаратът да има технология за изброяване на клетки от венозна кръв с 5 диференциращо разпределяне на клетъчните популации от белия кръвен ред на Еозинофили, Моноцити, Базофили, Лимфоцити, Неутрофили и възможност за издаване на резултат за общо 24 диагностични параметъра в режим ПКК + ДКК: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#. |  |  |
| 3. Възможност за избор на един два работни режима – ПКК или ПКК + ДКК. |  |  |
| 4. Възможност за изследване на венозна и капилярна кръв с аспирационен обем на пробата от 20 мкл в ръчен режим на подаване и 67 мкл в капилярен режим. |  |  |
| 5. Възможност да представя с резултата 1 скатерграма и 3 хистограма. |  |  |
| 6. Възможност за изследване на венозна и капилярна кръв. |  |  |
| 7. Отклонение на измерваните параметри в апарата при измерване на цяла кръв (прецизност): |  |  |
| 7.1. за бели кръвни клетки (WBC) в режим цяла кръв – не повече от 3.0 %; |  |  |
| 7.2. за еритроцити (RBC) – не повече от 1.5 %; |  |  |
| 7.3. за тромбоцити (PLT) – не повече от 4.0 %; |  |  |
| 7.4. за хемоглобин (HGB) – не повече от 1.5 %; |  |  |
| 7.5. за хематокрит (HCT) – не повече от 1.5 %; |  |  |
| 7.6. за MCV – не повече от 1.5 %; |  |  |
| 7.7. за MCH – не повече от 2.0 %; |  |  |
| 7.8. за MCHC – не повече от 2.0 %; |  |  |
| 7.9. за неутрофили абсолютен брой (Neu #) – не повече от 8.0 %; |  |  |
| 7.10. за лимфоцити абсолютен брой (Ly #) – не повече от 8.0 %; |  |  |
| 7.11. за моноцити абсолютен брой (Mo #) – не повече от 20.0 %; |  |  |
| 7.12. за еозинофили абсолютен брой (Eo #) – не повече от 25.0 %; |  |  |
| 7.13. за базофили абсолютен брой (Ba #) – не повече от 40.0 %; |  |  |
| 8. Windows базирана информационна компютърна обработваща единица (IPU) с включен SUIT software, включен монитор и клавиатура и баркод четец. |  |  |
| 9. Системата да използва до 4 реактива и един почистващ разтвор и контролна кръв до три нива – нормално, ниско и високо. |  |  |
| 10. Възможност за изпращане на резултати онлайн от контрола на качеството в групи от потребители, ползващи същия лот контролна кръв на същите апарати. |  |  |
| 11. Производителност в ръчен режим на подаване на пробите – 60 проби / час. |  |  |
| 12. Архив от данни: до 10 000 тестови резултата от проби, до 10 000 скатерграми, 20 QC файла. |  |  |
| 13. Работен лист, в който да се визуализират до 1 000 броя проби от пациенти. |  |  |
| 14. Функции за контрол на качеството на резултатите: X bar, L-J, Xbar M. |  |  |
| 15. Връзка с ЛИС посредством RS-232C – интерфейс и Ethernet. |  |  |

УКАЗАНИЯ за попълване на таблицата по точка 2:

1. На всеки ред в колона 2 участникът трябва да попълни параметрите на оферираната от него медицинска  апаратура.

2. На всеки ред в колона 3 участникът трябва да посочи страницата от проспекта, каталога, продуктовия лист или друг равнозначен документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението му с изискванията по колона 1. На съответната страница на документа участникът задължително трябва да отбележи (подчертае) и номерира всеки от параметрите по колона 1 така, че да става ясно наличието на съответните функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка

3. Ценово предложение:

...............................(..................................................................................................) лева без ДДС.

4. Срок за гаранционно поддържане, но не по-кратък от 12 месеца:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Срок за доставка и въвеждане в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни дни от сключването на договора.

6. Срок на валидност на офертата, но не по-кратък от 30 дни от крайния срок за получаване на офертите:

.................(..........................................) календарни дни.

(Срокът за валидност на офертата е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.)

7. ДЕКЛАРИРАМ, че предлаганата медицинска апаратура е фабрично нова, неупотребявана, нерециклирана и недемонстрационна.

8. ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта за договор.

9. При сключването на договора се задължавам да представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата, представляващи участника) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:................................................

( име, фамилия, длъжност и печат)